ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | «Αγορά και τοποθέτηση απινιδωτών σε αθλητικούς χώρους και πολυσύχναστα σημεία στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισμού 293.624,46€ χωρίς ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»,» με κωδικό ΟΠΣ 5180845 στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025.» Αρ. πρωτ. διακήρυξης 250158/31-07-2023 |
| --- | --- |

Του οικονομικού φορέα  …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……,  ΑΦΜ………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

e-mail……………………………..

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Ο προσφερόμενος αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής να έχει ημιαυτόματη λειτουργία απινίδωσης. Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής ασφαλείας, και ακτινοπροστασίας και διαθέτει σήμανση CE MARK | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι φωνητικές οδηγίες να είναι στα ελληνικά και Αγγλικά με το πάτημα ενός κουμπιού | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να διαθέτει πρόγραμμα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του απινιδωτή και των αναλωσίμων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά με τα ίδια ηλεκτρόδια | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να χορηγεί διφασική ενέργεια για απινίδωση σε ενήλικές (120-360 J ) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να δίνει οδηγίες στο διασώστη κατά την ΚΑΡΠΑ ενηλίκων και παιδιών, που περιλαμβάνουν ανατροφοδότηση όταν δεν ανιχνεύεται ΚΑΡΠΑ, καθοδήγηση ρυθμού και βάθους, μετρονόμο και οδηγίες για την τοποθέτηση των χεριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Τα πρωτόκολλα που ακολουθεί να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του 2021 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να έχει υψηλή αντοχή σε σκόνη και υγρά (IP55) και να είναι ανθεκτικός σε πτώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης επεισοδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να αποστέλλει τα δεδομένα αυτόματα με τη χρήση του σε κέντρο ελέγχου και να τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Η μπαταρία του να είναι πολλαπλών χρήσεων με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει ηλεκτρόδια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Θα εκτιμηθούν επίσης: • η δυνατότητα ανάλυσης ΗΚΓ/τος κατά την διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. • Το κόστος μπαταριών, ηλεκτροδίων και συνοδευτικού εξοπλισμού αναλωσίμων • η αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου, ανάλογα με το θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου. • η αυτόματη ρύθμιση φωτισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Να περιλαμβάνεται στην προσφορά το κόστος χρήσης κέντρου ελέγχου καλής λειτουργίας / αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να περιλαμβάνεται στην προσφορά κουτί αποθήκευσης εξωτερικού χώρου με συναγερμό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Να περιλαμβάνεται στην προσφορά συνοδευτικός εξοπλισμός αναλωσίμων (πετσέτα, γάντια, ψαλίδι, προσωπίδα κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) της συσκευής στα Ελληνικά και το Service Manual στα Ελληνικά/Αγγλικά και να γίνει επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες για τη χρήση αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Να καλύπτεται με εγγύηση (8) οχτώ ετών τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 | Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 | Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στο χώρο που διαθέτει | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ